项目编号：项采（2024）001号

叙永县中医医院体检中心

缴费多功能自助终端设备

采购项目

询

价

邀

请

函

叙永县中医医院

编制

二O二四年一月

叙永县中医医院

询价邀请函

各报价单位：

我院  叙永县中医医院体检中心缴费多功能自助终端设备采购  项目拟于 2024 年 1 月开展，现拟通过询价方式确定该项目合作单位，诚邀贵单位进行响应。

- 项目概况：

- 项目名称： 叙永县中医医院体检中心缴费多功能自助终端设备采购 项目；

- 2.项目编号：项采（2024）001号；

3.项目内容：根据医院体检中心实际需求，现需采购缴费多功能自助终端设备，以适应科室业务发展需求，方便就医群众，节省就医时间。

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 最高限价（元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 缴费多功能自助终端设备 | 台 | 1 | 51500.00 |  |

4.项目控制价：51500.00元/台。

二、资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件】；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函】；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函】；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规，未受到相关行政部门处分【提供承诺函】；

6.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且禁止进入政府市场的处罚还在有效期内的供应商不得参与本次采购活动【提供承诺函】；

7.参加本次采购活动前三年内，供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录【提供承诺函】；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件【提供承诺函】；

9.其他特殊要求：供应商应提供：①供应商为生产厂商的提供相关产品生产资质、相关产品合格证书；②供应商为经销商的提供相关产品销售资质、授权销售相关证明、相关产品合格证书。

三、项目要求：

（一）项目响应格式：详见附件。

（二）项目技术参数：

1.功能描述：自助服务终端通过集成多种模块，具备扫码、身份证、社保卡、银联卡识别方式，能实现患者的自助挂号、缴费、报告打印、信息查询功能，可打印报告及挂号单、缴费凭证。

2.技术参数：

| 功能模块 | 部件名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 触摸显示模块 | 全贴电容触显 | - ≥32寸全贴电容触摸显示屏，超薄边框 - 分辨率≥1920*1080 |
| 主控模块 | 工业级专用主机 | I3集成处理器，运行内存≥4G，存储≥128G |
| 外设模块 | 摄像头（双目） | - ≥300W宽动态彩色；≥130W黑白双目摄像机 - 支持人脸活体检测 - 精准检测是否为“活人”“真人” - 支持SDK开放对接 - 固定30帧，无拖影 - 0.01LUX超低照度效果 - -20℃至+60℃ 宽温度范围稳定工作 - 兼容Windows XP /vista/seven/8.1/Mac/linux2.6.2(include UVC )多种系统 |
|  | 密码键盘 | - 支持DES和TDES加、解密算法、PIN加密、MAC运算 2. 防尘、防水、防暴、防震、防钻、防撬 3. 通过CE、FCC、ROHS认证 4. 通过中国人民银行银行卡检测中心检测 |
|  | 银联读卡器 | 电动吸卡吐卡、三卡合一为主要方式的读写卡专用设备，应具备： - 三卡合一：磁卡、IC卡、RF卡，带4个PSAM卡座 - 电动吸卡吐卡 - 多样化的卡传动 - 插卡口类型：电控插卡口（上电默认禁止进卡） - 配件可选：后备电容 - 容错处理 - 寿命长：部件寿命均在500,000次以上 - IC卡触点内外切换，支持外接读写模块(如社保或其它模块) - RS232接口功能 - 具有多项容错和特殊维护处理的功能：包括异常卡处理、掉电处理等 |
|  | 身份证阅读器 | - 非接触卡：支持符合Type B规范的非接触卡，天线谐振频率：13.56MHz - 支持国密算法：SM1，SM2，SM3，SM4，三级密钥管理体系 - 蜂鸣器：300-2300Hz - 电源：DC 5V，USB接口供电，或外置电源适配器供电 - 功耗：＜0.7W - 无故障工作时间:≥10000小时 |
|  | 社保卡读卡器 | - 支持当地社保卡信息读取 - 读写寿命：≥10万次 - 存储容量：16.32.64bitsbits - 数据保存：≥10年 - 类型:存储器卡 - 读写方法:接触型IC卡 |
|  | 二维码、条码扫描平台 | - 图像传感器：CMOS - 分辨率：≥640*480 - 通讯接口：USB（USB-KBW，USB-COM），TTL、RS232 识读码制：1D：UPC-A，UPC-E，EAN-8，EAN-13，Code 128，GS1-128， Code 39，Code 32, Code 93，Code 11，Interleaved 2 of 5，Matrix 2 of 5，Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5)，Codabar（NW-7），GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded)， etc. 2D： QR Code， Micro QR Code，Data Matrix，PDF417， Micro PDF 417， Aztec，etc. - 识读精度：≥5mil - 照明：White LED - 旋转灵敏度：旋转360°；倾斜±50°；偏转±50° - 符号反差：≥30% - 视场角：水平68°；垂直51° - 典型功耗：≤0.35W - 输入电压：DC 5.5-3.3V - 电流：最大电流 95mA @5V；典型电流 70mA @5V |
|  | 黑白激光打印机 | - 最高分辨率：≥600x600 dpi，增强分辨率≥4800x600 dpi；黑白(精细)≥1200x1200 dpi - 打印速度：黑白(正常模式，A4)：≥35页/分钟 黑白(正常模式，letter)：≥40页/分钟 黑白双面打印(A4)：≥30面/分钟 黑白双面打印(letter)：≥30面/分钟 - 月打印负荷：不低于80,000页 - 首页出纸时间： 黑白(A4，就绪模式)：≤7秒 黑白(A4，睡眠模式)：≤10秒 - 纸张容量：进纸盒100页、250页、550页可选 - 打印介质：纸张(普通纸、环保纸、轻质纸、重磅纸、证券纸、彩纸、信头纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸)、信封、标签、投影胶片 - 接口：不低于1个高速USB 2.0端口 8.噪音水平：分贝：≤7.0 B(A)；分贝(就绪模式)：无声；旁观者位置噪声分贝（打印）：≤55dB(A)；旁观者位置噪声分贝(就绪模式)：无声 9. 特征：自动双面打印 |
|  | 备用UPS供电系统 | - 输入过流保护：5A 6.3A - 输出波开：市电模式为正弦波,电池模式为模拟正弦波(方波) - 输入电压范围：140-290V - 输出电压：220V+/-10% - 输出频率：50Hz+/-1Hz - 电池备用时间：半载不低于15分钟 - 电池充电时间：6小时至少回充至90% - 电池规格：7.2AH电池1只；7.2AH电池2只 - 转换时间：＜10 ms |
|  | 热敏打印机 | - 打印方式：行式热敏 - 打印速度：≥75mm/秒 - 打印纸宽：57.5±0.5mm - 打印密度：8点/mm，384 点/行 - 有效打印宽度：80mm - 纸张处理方式：手撕 - 缺纸探测：光电传感器 - 打印头寿命：≥50KM - ASCII/GB18030 简体中文/多国字符集 - 串行接口 - 支持硬件握手 - 波特率：9600、19200、38400、115200bps - 数据结构：1位起始位+8位数据位+1位或者1位以上停止位 - 并行接口：8位并行口，BUSY 握手协议，接口插座采用 IDC 26 针插座 - USB接口：USB 2.0 |
| 安装结构件 | 机柜材料、喷涂、焊接、模具 | - ≥1.2mm冷轧钢板，金属表面喷塑处理，模块化设计 - 根据医院提供的logo文件在自助机外观面进行丝印设计 - 多种颜色面板可选，根据医院主题颜色需求，对生产设备外观进行个性化颜色定制，使自助设备外观符合医院主题颜色需求 |

注：以上条款为实质性要求，供应商需逐条响应。

- 商务要求：

- 1.交货地点：叙永县中医医院体检中心。

- 2.交货时间：签订合同后7个工作日。

- 3.质保期：一年。

4.付款方式：签订合同且设备安装调试验收合格并正常运行后，凭中标供应商一次性提供的合格增值税发票，按医院付款程序支付合同总金额的100%；质保期内供应商提供任何维修保养服务，采购人不再支付任何费用。

5.报价要求：

5.1本项目为“交钥匙”工程（即总价包干），供应商根据采购文件自行报价，报价包含但不限于采购文件中的工作内容及人工、税金等。

5.2供应商的报价是完成本项目所有工作内容的体现，直至本项目通过采购人的验收，采购人不再另行支付任何费用。

5.3供应商的报价在文件中须按采购文件所列的报价格式进行报价，供应商不得改变项目编码、名称、特征描述、计量单位和数量。

6.安装调试要求：

6.1所有设备均为“交钥匙”工程，成交供应商自行负责设备包装运输、收发货、设备存放、安装、调试、验收、税金、保险等所有费用。在此期间，采购人不代为成交供应商接收设备、存放设备，验收之前半成品保护、材料的保管、设备的存放安全由成交供应商自行负责。设备到货后，国家法律、法规规定使用前必须进行的检测或监测由成交供应商承担。其中包装（符合国家对货物包装相关规定）、运输方式、保险的方式由成交供应商自行确定和承担相关费用，采购人以验收合格作为保管义务边界。

6.2其他要求：本项目涉及产品包装的，包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

- 7.验收标准：本项目严格参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。验收小组以采购文件技术/服务参数和要求及采购文件技术/服务响应、商务响应为准。如出现未在采购文件中明确规定的，以行业标准为准。采购双方如对质量要求和技术/服务指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与响应文件中按质量要求和技术/服务指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。验收结束后，出具验收报告，由验收双方共同签署。

- 8.售后服务及培训要求：

- 8.1在质保期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，供应商必须更换相同型号产品）。在质保期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

- 8.2在质保期内提供专业技术人员一名，负责不定期维修和定期维护保养。供应商24小时×365天响应采购人报修，电话或网络10分钟内响应，指导医院操作人员排除故障；若需要现场处理的，应在24小时内解决故障。

- 8.3成交供应商的售后服务机构在对设备进行保养、维修后，须向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质报告。

- 8.4成交供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员进行培训并协助完成测试，培训人员须为专业售后人员。

- 8.5质保期内所产生的如供应商人员出差所有费用、材料设备费、材料设备运费、安装费、税费等所有含税费用均由供应商承担；所有配件、易损件等使用前的所有风险由供应商承担。

- 9.知识产权：

- 9.1成交供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由成交供应商承担所有相关责任。

- 9.2如采用成交供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 10.其他商务条款：

- 10.1采购过程中产生的物流、交通及通讯等所有费用由供应商自行承担。

- 10.2本项目须完成所有包含且不限于本项目采购内容的交付、办理相关手续等全部内容。

- 10.3其他未尽事项双方合同中约定。

（四）项目成交方式：符合要求的最低价中标。

四、报价截止时间及递交地点：

请各公司根据本项目实际情况，作出合理报价，提供资料均需加盖单位公章，并务必于2024年1月10日 17:30 时前将报价文件密封交至叙永县中医医院采购办（地址：四川省泸州市叙永县环城大道菱角塘，联系电话：15183008238）。

叙永县中医医院采购办

2024年1月8日

附件1：

“响应文件”封面格式

xxxxx项目

询价响应文件

申请人名称：

采购项目编号：

日 期：XX年X月X日

附件2：

报价函

叙永县中医医院：

我方全面研究了 “                           ”项目询价邀请函，决定参加贵单位组织的本项目询价报价。我方授权                 （姓名、职务）代表我方                        （报价单位的名称）全权处理本项目的有关事宜。

1、我方自愿按照询价邀请函的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、按照询价邀请函要求的总报价（包干价）为人民币大写             元整（即￥           ）。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、其他：                                                      。

报价人名称：        （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

附件3：

法定代表人/单位负责人授权书

叙永县中医医院：

本授权声明：         （供应商名称）        （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权     （被授权人姓名、职务）为我方 “        ” 项目（项目编号、包号）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理与该项目有关的采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或盖章：

授权代表（被授权人）签字：

供应商名称：                      （盖章）

日    期：

注：1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件：

授权代表身份证明材料复印件：

附件4：

## 承诺函

叙永县中医医院：

## 我单位作为本次采购项目的投标人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力；

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规，未受到相关行政部门处分；

## （六）截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

## （七）参加本次采购活动前三年内，单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录；

## （八）根据采购项目提出的特殊条件；

## （九）法律、行政法规规定的其他条件。

## 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

## 注：1、资格要求中“参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

## 2、资格要求中“具有良好的商业信誉”：供应商在参加本次采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

## 3.提供此承诺函，即视为提供了招标文件资格条件中相关内容的承诺函，投标人不须再单独分别提供。

附件5：

分项报价明细表（货物类）

项目名称：

| ## 品目号 | ## 产品名称 | ## 制造厂家 | ## 品牌 | ## 规格型号 | ## 数量 | ## 单价 ## （元） | ## 金额 ## （元） | ## 质保期 | ## 是否为进口产品 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 分项报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应按“分项报价明细表”的格式详细报出响应总价的各个组成部分的报价，供应商须将所有品目号的单品列入此表。

2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”报价合计相等。

3.保留小数点后2位。

4.产品信息如不涉及可打“/”符号或忽略。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

附件6：

分项报价明细表（服务类）

项目名称：

| 品目号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价（万元/年） | 总金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应按“分项报价明细表”的格式详细报出响应总价的各个组成部分的报价，供应商须将所有品目号的单项列入此表。

2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”报价合计相等。

3.保留小数点后2位。

4.产品信息如不涉及可打“/”符号或忽略。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

附件7：

技术/服务参数应答表

项目名称：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件应答 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |

注：1.供应商须逐条提供响应内容，未响应或内容遗漏视为无效响应文件。

2.不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

附件8：

商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 询价文件商务要求 | 响应文件应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |

注：1.供应商须逐条提供响应内容，未响应或内容遗漏视为无效响应文件。

2.不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

附件9：

备品备件报价表

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 价格（元） | 折扣率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.供应商应详细列出维保期间可能使用的备品备件项目，并详细报出各个备品备件的价格和折扣率（折扣率不高于70%），供应商应将所有品目号的备品备件列入此表。

2.保留小数点后2位。

3.如维保期间将要使用的备品备件未列入此表，供应商须按此表的最低折扣率供应备品备件。

4.产品信息如不涉及可打“/”符号或忽略 。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

附件10：

供应商资质情况

注：应附供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证以及与项目相关资质证书复印件。

附件11：

项目实施方案

注：格式自拟，应包含：

- 安装服务方案（包含技术支持、培训等服务措施）；

- 应急措施方案（包含质量及安全保障措施等）；

- 售后服务方案（包含故障响应时间、质保期内服务承诺、服务措施、售后服务机构、备品备件等）。

- 其他方案。

- 另：产品信息如有不涉及的条款可打“/”符号或忽略。

附件12：

其他供应商认为需要提供的资料（格式自拟）